Общ преглед

Величините, които се показват на екрана на електромера AIN ALPHA, могат да се групират в три категории.

- основни

- зависими от измервана величина

- на контролно измервателната система

В следващите раздели се описват изобразяваните на екрана величини във всяка една категория. Таблиците в края на тази глава дават списъка на форматите на изобразяваните величини.

Основни величини, изобразявани на екрана

Account: 1, 2, 3:  (Съобщение: 1, 2, 3). Образува на екрана определен идентификационен номер, който може да се състои от 14 буквено-цифрови символа или 27 цифрови знака. Когато се използува буквено-цифров идентификационен номер, символите k, m, q, w, x не могат да бъдат показани на екрана, защото екранът с течни кристали няма възможности да ги изобрази. Тези символи действително се появяват в идентификационния номер на съобщението, ако съобщението е генерирано с използуване на софтуера на електромера. При положение, че се използуват всичките 14 символа, настъпват следните присвоявания:

- съобщение 1: първите 6 символа от номера на съобщението

- съобщение 2: следващите 6 символа от номера на съобщението

- съобщение3: останалите 2 символа от номера на съобщението

Когато се използува 27-цифрен числов формат, идентификационният номер на съобщението трябва да съдържа само числа. Всяка секция от съобщението съдържа девет цифри от пълния идентификационен номер. Първите три цифри от една секция от номера на съобщението се появяват в областта на екрана, предназначена за указателя на величината. Останалите шест цифри от една секция на номера на съобщението се появяват в областта на екрана, предназначена за изобразяваните на екрана величини. При положение, че се използуват всичките 27 цифри, стават следните присвоявания:

- съобщение 1: първите 9 цифри от номера на съобщението

- съобщение 2: следващите 9 цифри от номера на съобщението

- съобщение 3: останалите 9 цифри от номера на съобщението

Alpha-to-modem Baud (бод от Alpha към модема). Ако електромерът е снабден с модем по избор или платка RS-232, величината, показвана на екрана, е скоростта на предаване на информация в бодове (бита за секунда) за конкретните опции.

Comm Session Count (отброяване на периодите на комуникация). Брой на комуникациите за промяна на данните, които настъпват след последния път, когато електромерът AIN ALPHA е бил програмиран или след връщане в начално състояние на статуса и на стойностите с използуване на софтуера AlphaPlus.

Complete LCD Test (пълен тест на екрана). Превърта всички сегменти за символ (    )  и превърта всички останали указатели за проверка дали всички сегменти на екрана с течни кристали работят.

CT Ratio (преводно отношение на токовия трансформатор). Това е програмирано преводно отношение на токовия трансформатор. Обърнете внимание на факта, че то показва само преводното отношение, програмирано от потребителя или електроснабдителното предприятие. Ако електромерът не е програмиран за измерване от първичната страна, то тази стойност е само за справка.

Date of Last Partial Outage (Дата на последното частично прекъсване на електрозахранването). Датата на последното частично прекъсване на електрозахранването при тарифните AIN ALPHA електромери, където частично прекъсване на електрозахранването означава, че само едно или две напрежения са отпаднали, цялата система не е отпаднала.

Days Since Input Pulse (Изминали дни след входен импулс). Броят на дните, които са изминали след получаването на последния импулс с данни от електромера.

Days Since Reset (Изминали дни след нулиране). Броят на дните, изминали след последното връщане на заявената стойност в начално състояние, извършено върху електромера.

Demand Interval (Интервал на заявена стойност). Конфигурираният интервал и подинтервал на заявена стойност в минути и показани върху екрана в областта, предназначена за показване на величини, отделени с две тирета (--).

Demand Reset Count (Брой на нулиранията на заявената стойност). Пълният брой на нулиранията на заявената стойност, който е извършен от последния път, когато електромерът AIN ALPHA е бил програмиран. Броячът се завърта до нула след достигане на 99 нулирания.

Demand Reset Date (Дата на нулиране на заявената стойност). Датата на последното нулиране на заявената стойност, извършено върху тарифните електромери AIN ALPHA.

End Power Out Date (Дата на края на липса на енергия). Датата на края на най-последното напълно изключване на електрозахранването (захранването е възстановено) за тарифните електромери AIN ALPHA.

End Power Out Time (Час на края на липса на енергия). Часът на края на най-последното напълно изключване на електрозахранването (захранването е възстановено) за тарифните електромери AIN ALPHA.

Errors (Грешки). Показва код за грешка или Er000000 при липса на грешки.

Future Program Date (Дата на бъдеща програма). Датата, когато нова програма, съхранена в тарифните електромери AIN ALPHA, автоматично ще се въведе и ще се задейства. Това ще стане в полунощ на деня, предшестващ избраната дата.

kW Overload Value (Стойност на претоварването, kW). Измерва се интегрираната заявена стойност на енергията при претоварване. Това става, когато прагът за kW се надмине и настъпи условие за предупреждение за претоварване. Това не е моментната, пикова стойност на потока на енергия.

LED DEL. Енергийните импулси на светодиода показват доставени (продадени) kWh.

LED REC. Енергийните импулси на светодиода показват получени (закупени) kWh.

LED IND1. Енергийните импулси на светодиода показват kVArh-Q1 за електромери AINR ALPHA.

LED CAP2. Енергийните импулси на светодиода показват kVArh-Q2 за електромери AINR ALPHA.

LED IND3. Енергийните импулси на светодиода показват kVArh-Q3 за електромери AINR ALPHA.

LED CAP4. Енергийните импулси на светодиода показват kVArh-Q4 за електромери AINR ALPHA.

Meter ID: 1,2. Показва се идентификационният номер на електромера, който е бил програмиран в електромера AIN ALPHA. Идентификационният номер на електромера може да се състои от максимум 10 цифри, където:

- Meter ID 1: съдържа първите 6 цифри

- Meter ID 2: съдържа последните 4 цифри

Meter Kh. Програмираната константа Kh на електромера AIN ALPHA, използувана при изчисление на стойностите на енергията и на заявените величини.

Outage Log (Дневник на изключванията). Натрупаната стойност на времето на пълно прекъсване на електрозахранването (в минути), считано от времето на последното програмиране на тарифния електромер AIN ALPHA.

Phase 1, 2, 3 Cum Outage Time (Натрупано време на прекъсванията). Натрупаното време на прекъсванията в електрозахранването, в минути, за всички частични прекъсвания в електрозахранването, настъпили във всяка една фаза, след като тарифният електромер AIN ALPHA е бил програмиран.

Power Outage Count (Брой на пълните прекъсвания в електрозахранването). Броят на пълните прекъсвания в електрозахранването, настъпили след последното програмиране на електромера или след последното изчистване на статуса и на стойностите на електромера с помощта на поддържащия електромера софтуер.

Present Date. (Днешна дата). Днешната дата при един тарифен електромер AIN ALPHA.

Present Day of Week (Днешен ден от седмицата). Представянето на деня от седмицата с цифри за тарифните електромери AIN ALPHA, където 1 съответства на неделя, 2 съответства на понеделник и т.н.

Present Season (Настоящ сезон). Настоящият сезон при многотарифните конфигурации, базиращ се на сезонните промени. При разработването на многотарифни сезонни програми може за се използува различна превключваща тарифите структура за всеки един от четирите сезона на годината. Първият сезон се идентифицира като 0, следващият като 1 и т.н.

Present Time (Текущо часово време). Часът в дадения момент при един тарифен електромер AIN ALPHA.

Program Change Date (Дата на последната промяна на програмата). Датата на последната промяна на програмата при тарифните електромери AIN ALPHA.

Program ID (Идентификационен номер на програмата). Изобразява на екрана идентификационния номер, който е присвоен на използуваната в момента от електромера програма.

Pulse Ratio (P/R) (Преводно отношение на импулса). Енергията, отговаряща на отношението на преобразуването на импулса, която главният измервателен модул използува за изчисляване на стойностите на енергията и на заявените величини.

Security Check Date (Проверка на датата). Последната дата, на която става промяна посредством оптическа връзка на заявените стойности или на конфигурацията за тарифите при тарифните електромери AIN ALPHA. Тази показвана величина може също така да се отнася до промяната на часа на електромера или до извършването на нулиране на заявената стойност.

Start Power Out Date (Дата на започване на прекъсване на захранването). Датата на започването на последното пълно прекъсване в захранването при един тарифен електромер AIN ALPHA.

Start Power Out Time (Време на започване на прекъсване на захранването).. Час на началото на последното пълно прекъсване в захранването при един тарифен електромер AIN ALPHA.

Time Left Interval (Време, оставащо до края на интервала). Броят на минутите и секундите, оставащи до края на текущия интервал на заявената стойност.

Time of Last Partial Outage (Време на последното частично прекъсване). Времето на най-последното частично прекъсване в електрозахранването при един тарифен електромер AIN ALPHA.

Transformer Factor (трансформаторен коефициент).  Произведението на преводното отношение на токовия трансформатор и преводното отношение на напреженовия трансформатор.

VT Ratio – Voltage Transformer ratio (преводно отношение на напреженов трансформатор). Програмирано преводно отношение на напреженовия трансформатор.

Wh Per Pulse (Wh на фаза). Енергията, присвоена на един измервателен импулс, която се използува за изчисляване на стойностите на енергията и на заявените величини.

Warnings (Предупреждения). Показва на екрана състояния на предупреждение, които са открити при нормалната изобразявана на екрана последователност.

Величини, които се определят на базата на изобразявани на екрана стойности

Average PF (Среден cos). Изчисленият среден фактор на мощността, получен от kVAh и kWh, когато те са избрани да бъдат първите две измервани величини. Когато електромерът е конфигуриран да показва тази величина, нейната стойност се обновява всяка една минута. Когато величината се изобразява по време на отчетния период (за инкасиране), тогава тя представлява текущият среден фактор на мощността, базиращ се на пълните натрупани стойности kWh и kVAh, които са били отчетени от започването на текущия отчетен период. При многотарифните конфигурации са налични средният фактор на мощността за предишния период на отчитане и средният фактор на мощността за предишния сезон.

Coincident QTY (Съвпадаща QTY). Съвпадащата заявена стойност, където QTY представлява изчислението на заявена стойност за една от измерваните величини (kWh, kVArh или kVAh), за времето на текущия период на отчитане. Налични са стойността на предишната отчетена величина и на предишния сезон при многотарифните конфигурации. Например, ако е избрана още при програмирането, то е възможно да се знае kVAr или максималната kVA в момента на максималната kW. Това позволява на персонала да знае действителното състояние на системата (товара и фактора на мощността) по времето, когато се измерва пиковата максимална заявена стойност.

Cumulative QTY (Натрупана QTY). Натрупвана заявена стойност, където QTY представлява една от измерваните величини, за всички периоди на отчитане; стойността на тази величина за предишния период е също така налична, както е налична стойността и за предишния сезон при многотарифните електромери. Натрупаната QTY е сумата на специфична заявена стойност на дадена величина в момента на последното нулиране за заявената стойност и стойността на новия период на заявена стойност за същата тази QTY.

kVArh-Q1,2,3,4. Общите kVArh, които са измерени за квадранта; стойността на тази величина е налична и за предишния период на отчитане, а също така е налична и стойността й от предишния сезон при многотарифните конфигурации. Тези 4-квадрантни реактивни стойности са налични , дори и ако те не са избрани като първични измервани величини при многотарифните изчисления и при изчисленията на заявените стойности.

Metered QTY (Измерена QTY). Енергийна величина, където измерената QTY представлява една от следните измервани величини: kWh, kVArh или kVAh. Тези величини са били избрани при програмирането на електромера за определянето на тарифите, на максималната заявена стойност или и на двете, измервани по време на текущия отчетен период. Стойностите на тези величини за предишния отчетен период са също така налични.

Maximum QTY (Максимална QTY). Максималната заявена стойност, където QTY представлява максимумът на една от измерваните величини по време на текущия период на отчитане. Стойността на тази величина за предишния период на отчитане е налична, също така е налична и стойността от предишния сезон при многотарифни конфигурации.

Pres Int Dmd QTY. Заявената стойност на текущия интервал по време на показване на екрана, където QTY представлява интегрираната заявена стойност на една от измерваните величини, измервана в рамките на последната минута на текущия интервал, в който се извършва измерването.

Prev Int Dmd QTY.  Заявената стойност на предишния интервал по време на показване на екрана, където QTY представлява интегрираната заявена стойност на една от измерваните величини в течение на предходния интервал на заявена стойност.

Pulse Count QTY. Броене на натрупващите се импулси, където QTY представлява измерваната величина, която е избрана да задейства импулсния вход на светодиода.

Tariff 1,2,3,4 QTY (Тарифи 1,2,3,4 QTY). Пълната енергия, където QTY представлява една от измерваните величини за дадена тарифа; стойността на тази величина за предишния период е налична, налична е също така стойността от предишния сезон при многотарифните конфигурации.

Tariff 1,2,3,4 Coincident QTY (Тарифи 1,2,3,4 Съвпадаща QTY). Съвпадаща заявена стойност, където QTY представлява една от измерваните величини за дадена тарифа; стойността на тази величина за предишния период е налична, налична е също така стойността от предишния сезон при многотарифните конфигурации.

Tariff 1,2,3,4 Cumulative QTY (Тарифи 1,2,3,4 Натрупваща е QTY). Натрупвана заявена стойност, където QTY представлява една от измерваните величини за дадена тарифа; стойността на тази величина за предишния период е налична, налична е също така стойността от предишния сезон при многотарифните конфигурации.

Tariff 1,2,3,4 Date, Max QTY. Датата, на която се получава максималната заявена стойност за дадена тарифа. Тук QTY представлява една от измерваните величини.

стойността на тази величина за предишния период е налична, налична е също така стойността от предишния сезон при многотарифните конфигурации.

Tariff 1,2,3,4 Maximum QTY. Максимална заявена стойност, където QTY представлява една от измерваните величини за дадена тарифа; стойността на тази величина за предишния период е налична, налична е също така стойността от предишния сезон при многотарифните конфигурации.

Tariff 1,2,3,4 Time, Max QTY. Часът, когато се получава максималната заявена стойност за дадена тарифа. Тук QTY представлява една от измерваните величини.

стойността на тази величина за предишния период е налична, налична е също така стойността от предишния сезон при многотарифните конфигурации

Total QTY (Обща QTY). Общата енергия, където QTY представлява една от измерваните величини, която е била измерена по време на настоящия период на отчитане; стойността на тази величина за предишния период е налична, налична е също така стойността от предишния сезон при многотарифните конфигурации.

Показвани на екрана величини на контролно-измервателната система

PH 1,2,3 Current (Токове на фази 1, 2, 3). Моментната ефективна стойност на тока за дадена фаза, измерена в рамките на няколко изминали секунди.

PH 1,2,3 Current Angle to PH 1 Voltage (Ъгъл на тока на фази 1, 2, 3 спрямо напрежението на фаза 1). Моментният ъгъл на тока на фазата по отношение на напрежението на фаза 1, измерен в рамките на няколко изминали секунди.

PH 1,2,3 kW. Моментните kW на фазата, измерени в рамките на няколко изминали секунди.

PH 1,2,3 kVА. Моментните kVА на фазата, измерени в рамките на няколко изминали секунди.

PH 1,2,3 kVАr. Моментните kVАr на фазата, измерени в рамките на няколко изминали секунди.

PH 1,2,3 Power Factor (cos на фази 1,2,3). Моментната стойност на фактора на мощността на фазата, измерена в рамките на няколко изминали секунди.

PH 1,2,3 Power Factor Angle (Ъгъл на товара на фази 1,2,3). Моментната стойност на ъгъла на фактора на мощността на фазата, измерена в рамките на няколко изминали секунди.

PH 1,2,3 Voltage (Напрежение на фази 1,2,3). Моментната стойност на напрежението на фазата, измерена в рамките на няколко изминали секунди.

PH 1,2,3 Voltage Angle to PH 1 Voltage (Ъгъл на напрежението на фази 1, 2, 3 спрямо фаза 1).. Моментният ъгъл на напрежението на фазата по отношение на напрежението на фаза 1, измерен в рамките на няколко изминали секунди.

Line Frequency (Честота на мрежата). Моментна стойност на честотата на електрическата мрежа, измерена в рамките на няколко изминали секунди.

System kW (Системни kW). Моментните kW на системата, измерени в рамките на няколко изминали секунди.

System kVA (Системни kVA). Моментните kVA (векторно) на системата, измерени в рамките на няколко изминали секунди.

System kVAr (Системни kVAr). Моментните kVAr (векторно) на системата, измерени в рамките на няколко изминали секунди.

System Power Factor (Системен cos). Моментната стойност на фактора на cos  (векторно) на системата, измерена в рамките на няколко изминали секунди.

System Power Factor Angle (Системен ъгъл на товара). Моментната стойност на ъгъла на товара на системата, измерена в рамките на няколко изминали секунди.

Формати на екрана на електромер AIN ALPHA

Форматите, по които ще се показват величините на екрана зависят от това, кои и колко величини са избрани за показване. Като пример се използват величините kWh-Del и kW-Del. Изборът на формат за запис на екрана в обслужващия електромерите софтуер на Elster Electricity варира в зависимост от избора на измерваните величини.

Ако са налични и избрани 2 или 4 измервани величини, то тогава при електромера AIN ALPHA ще могат да се програмират за показване на екрана повече налични величини. Съвпадаща заявена стойност ще бъде налична при положение, че са избрани поне две измервани величини.

Въпреки, че всички програмирани величини ще бъдат записани и могат да бъдат възстановени посредством електронно четене, съществуват практически граници за броя на форматите, които могат да бъдат показани на екрана с течни кристали. Обикновено, показваните записи трябва да бъдат ограничени до тези най-критични величини, които са свързани с инкасирането и са от най-голям интерес при визуална проверка.

Общо 64 формата могат да бъдат избрани за показване на екрана в нормален режим или в режим с редуване на данните. Величина, избрана за нормален режим, може да бъде показвана на екрана и в режим с редуване на данни, без това да намали наличния брой.

Вижте следващата таблица за описание на някои от специалните символи, използувани в примерите за показвани на екрана величини (Табл. В-2, Табл. В-3 и Табл. В-4).

Табл. В-1. Използувани символи за примери за изобразявани на екрана величини

| Символ | Изобразява |
| --- | --- |
| a | Всеки един буквено-цифров символ, показван на екрана |
| x, 8 | Всеки един числен символ |
| I | Числен символ; означава указателя на екрана |
| h | Числен символ; означава време в часове |
| m, M | Числен символ; означава време в минути |
| s | Числен символ; означава време в секунди |

Табл. В-2. Примери за основни величини, изобразявани на екрана

| Основни величини, показвани на екрана | Индикатор ID | ID | Стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| Account: 1 (Съобщение 1) |  | iii x | xxaaaaaa |
| Account: 2 (Съобщение 2) |  | iii x | xxaaaaaa |
| Account: 3 (Съобщение 3) |  | iii x | xxxxxxaa |
| Alpha-to-modem Baud (бод от Alpha към модема) |  | iii | -xxxxx |
| Comm Session Count (отброяване на периодите на комуникация) |  | iii | xx |
| Complete LCD Test (Пълен тест на екрана) |  | 88888 | 88888888 |
| CT Ratio (Преводно отношение на ТТ) |  | iii | xxxxxx.xx |
| Date of Last Partial Outage (Дата на последното частично прекъване на електрозахранването) |  | iii | xx-xx-xx |
| Days Since Input Pulse (Изминали дни след входен импулс) |  | iii | xx |
| Days Since Reset (Изминали дни след нулиране) |  | iii | xxxxxxxx |
| Demand Interval (Интервал на заявена стойност) |  | iii | mm—MM |
| Demand Reset Count (Брой на нулиранията) |  | iii | xxxxxxxx |
| Demand Reset Date (Дата на нулиране) |  | iii | xx-xx-xx |
| End Power Out Date (Дата на края на липса на енергия) |  | iii | xx-xx-xx |
| End Power Out Time (Час на края на липса на енергия) |  | iii | hh:mm |
| Errors (Грешки) |  | iii | Erxxxxxx |
| Future Program Date (Дата на бъдеща програма) |  | iii | xx-xx-xx |
| kW Overload Value (kW претоварване) |  | iii | xxxxxx |
| LED DEL |  | iii | LEddEL |
| LED REC |  | iii | LEdrEC |
| LED IND1 |  | iii | LEdInd1 |
| LED CAP2 |  | iii | LEdCAP2 |
| LED IND3 |  | iii | LEdInd3 |
| LED CAP4 |  | iii | LEdCAP4 |
| Meter ID: 1 |  | iii | xxxxxx |
| Meter ID: 2 |  | iii | xxxx |
| Meter Kh |  | iii | xxxxx.xxx |
| Outage Log (Дневник на изключванията) |  | iii | mmmmmm |
| Phase 1 Cum Outage Time (Натрупано време на прекъсвания на фаза 1) |  | iii | xxxxxxxx |
| Phase 2 Cum Outage Time (Натрупано време на прекъсвания на фаза 2) |  | iii | xxxxxxxx |
| Phase 3 Cum Outage Time (Натрупано време на прекъсвания на фаза 3) |  | iii | xxxxxxxx |

Бележка: Пояснение за използваните термини за измерваните величини има на стр. В2 до В-8.

Табл. В-2. Примери за основни величини, изобразявани на екрана (продължение)

| Основни показвани на екрана величини | Индикатор ID | ID | Стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| Power Outage Count (Брой на пълните прек.) |  | iii | xxxxxx |
| Present Date (Днешна дата) |  | iii | xx-xx-xx |
| Present Day of the Week (Днешен ден от седмицата) |  | iii | x |
| Present Season (Настоящ зезон) |  | iii | x |
| Present Time (Текущо часово време) |  | iii | hh:mm |
| Program Change Date (Дата на последната промяна на програмата) |  | iii | xx-xx-xx |
| Program ID (Идентификационен номер на програмата) |  | iii | xxxx |
| Pulse Ratio (P/R) (Преводно отношение на импулса) |  | iii | xx |
| Security Check Date (Проверка на датата) |  | iii | xx-xx-xx |
| Start Power Out Date (Дата на започване на прекъсване на захранването) |  | iii | xx-xx-xx |
| Start Power Out Time (Време на започване на прекъсване на захранването) |  | iii | hh:mm |
| Time Left Interval (Време до края на интервала) |  | iii | mm.ss |
| Time of Last Partial Outage (Време на последното частично прекъсване) |  | iii | hh:mm |
| Transformer Factor (Трансформаторен коефициент) |  | iii | xxxxxxxx |
| VT Ratio (Преводно отношение на НТ) |  | iii | xxxxxxx.x |
| Wh Per Pulse (Wh на импулс) |  | iii | xxxxx.xxx |
| Warnings (Предупреждения) |  | iii | Fxxxxxx |

Табл. В-3. Примери за показвани на екрана измервани величини

| Показвани на екрана измервани величини | Индикатор ID |  | ID | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Average PF (среден cos) |  | iii |  | x.xx |
| Coincident kW-Del (Съвпадащи продад. kW) | kW | iii |  | xxxxxx |
| Cumulative kW-Del (Натрупани продад. kW) | Cum kW | iii |  | xxxxxx |
| kVARh-Q1 | kVArh | iii |  | xxxxxxxx |
| kVARh-Q2 | kVArh | iii |  | xxxxxxxx |
| kVARh-Q3 | kVArh | iii |  | xxxxxxxx |
| kVARh-Q4 | kVArh | iii |  | xxxxxxxx |
| kWh-Del (Продадени kWh) | kWh | iii |  | xxxxxx |
| Maximum kW-Del (Макс. продадени kWh) | Max kW | iii |  | xxxxxx |
| Pres. Int Dmd kW-Del (Настоящи . . . | kW | iii |  | xxxxxx |
| Prev. Int Dmd kW-Del (Предишни . . . | kW | iii |  | xxxxxx |

Табл. В-3. Примери за показвани на екрана измервани величини (продължение)

| Показвани на екрана измервани величини | Индикатор ID | ID | Стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulse Count kWh-Del (Броене на натрупващите се импулси |  | iii | xxxxxxxx |
| Tariff 1 kWh-Del | Tariff 1 kWh | iii | xxxxxxxx |
| Tariff 1 Coincident kW-Del | Tariff 1 kW | iii | xxxxxx |
| Tariff 1 Cumulative kW-Del | Tariff 1 Cum kW | iii | xxxxxx |
| Tariff 1 Date, Max kW-Del | Tariff 1 | iii | xx-xx-xx |
| Tariff 1 Maximum kW-Del | Tariff 1 Max kW | iii | xxxxxx |
| Tariff 1 Time, Max kW-Del | Tariff 1 | iii | hh:mm |
| Tariff 2 kWh-Del | Tariff 2 kWh | iii | xxxxxxxx |
| Tariff 2 Coincident kW-Del | Tariff 2 kW | iii | xxxxxx |
| Tariff 2 Cumulative kW-Del | Tariff 2 Cum kW | iii | xxxxxx |
| Tariff 2 Date, Max kW-Del | Tariff 2 | iii | xx-xx-xx |
| Tariff 2 Maximum kW-Del | Tariff 2 Max kW | iii | xxxxxx |
| Tariff 2 Time, Max kW-Del | Tariff 2 | iii | hh:mm |
| Tariff 3 kWh-Del | Tariff 3 kWh | iii | xxxxxxxx |
| Tariff 3 Coincident kW-Del | Tariff 3 kW | iii | xxxxxx |
| Tariff 3 Cumulative kW-Del | Tariff 3 Cum kW | iii | xxxxxx |
| Tariff 3 Date, Max kW-Del | Tariff 3 | iii | xx-xx-xx |
| Tariff 3 Maximum kW-Del | Tariff 3 Max kW | iii | xxxxxx |
| Tariff 3 Time, Max kW-Del | Tariff 3 | iii | hh:mm |
| Tariff 4 kWh-Del | Tariff 4 kWh | iii | xxxxxxxx |
| Tariff 4 Coincident kW-Del | Tariff 4 kW | iii | xxxxxx |
| Tariff 4 Cumulative kW-Del | Tariff 4 Cum kW | iii | xxxxxx |
| Tariff 4 Date, Max kW-Del | Tariff 4 | iii | xx-xx-xx |
| Tariff 4 Maximum kW-Del | Tariff 4 Max kW | iii | xxxxxx |
| Tariff 4 Time, Max kW-Del | Tariff 4 | iii | hh:mm |
| Total kWh-Del (Обща продадени kWh) | Total kWh | iii | xxxxxxxx |

Бележка: Пояснение за използваните термини за измерваните величини има на стр. В6 и В-7.

Табл. В-4. Примери за показвани на екрана величини на контролно-измервателната система (КИС)

| Показвани на екрана величини на КИС | Индикатор ID | ID |  | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH1 Current (Ток на фаза 1) |  | PH1 | A xxx.x1 |  |
| PH2 Current (Ток на фаза 2) |  | PH2 | A xxx.x1 |  |

Табл. В-4. Примери за показвани на екрана величини на КИС (Продължение)

| Показвани на екрана величини на КИС | Индикатор ID | ID |  | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH3 Current (Ток на фаза 3) |  | PH3 | A xxx.x1 |  |
| PH1 Current Angle to PH1 Voltage (Ъгъл на тока на фаза 1 спрямо напрежението на фаза 1) |  | PH1 | °A xxx.x1 |  |
| PH2 Current Angle to PH1 Voltage |  | PH2 | °A xxx.x1 |  |
| PH3 Current Angle to PH1 Voltage |  | PH3 | °A xxx.x1 |  |
| PH1 kW | kW | PH1 | xxx.xxx1 |  |
| PH2 kW | KW | PH2 | xxx.xxx1 |  |
| PH3 kW | KW | PH3 | xxx.xxx1 |  |
| PH1 kVA | KVA | PH1 | xxx.xxx1 |  |
| PH2 kVA | KVA | PH2 | xxx.xxx1 |  |
| PH3 kVA | KVA | PH3 | xxx.xxx1 |  |
| PH1 kVAR | KVAr | PH1 | xxx.xxx1 |  |
| PH2 kVAR | KVAr | PH2 | xxx.xxx1 |  |
| PH3 kVAR | KVAr | PH3 | xxx.xxx1 |  |
| PH1 Power Factor (cos на фаза 1) |  | PH1 | PF x.xx |  |
| PH2 Power Factor (cos на фаза 2) |  | PH2 | PF x.xx |  |
| PH3 Power Factor (cos на фаза 3) |  | PH3 | PF x.xx |  |
| PH1 Power Factor Angle (Ъгъл на товара на фаза 1) |  | PH1 | °PF xxx.x1 |  |
| PH2 Power Factor Angle |  | PH2 | °PF xxx.x1 |  |
| PH3 Power Factor Angle |  | PH3 | °PF xxx.x1 |  |
| PH1 Voltage (Напрежение на фаза 1) |  | PH1 | U xxx.x1 |  |
| PH2 Voltage (Напрежение на фаза 2) |  | PH2 | U xxx.x1 |  |
| PH3 Voltage (Напрежение на фаза 3) |  | PH3 | U xxx.x1 |  |
| PH1 Voltage Angle to PH1 Voltage |  | PH1 | °U xxx.x1 |  |
| PH2 Voltage Angle to PH1 Voltage |  | PH2 | °U xxx.x1 |  |
| PH3 Voltage Angle to PH1 Voltage |  | PH3 | °U xxx.x1 |  |
| Line Frequency (Честота на мрежата) |  | SyS | HZ xx.xx |  |
| System kW (Системни kW) | KW | SyS | xxx.xxx1 |  |
| System kVA (Системни kVA) | KVA | SyS | xxx.xxx1 |  |
| System kVAr (Системни kVAr) | KVAr | SyS | xxx.xxx1 |  |
| System Power Factor (Системен cos) |  | SyS | PF x.xx |  |
| System Power Factor Angle (Системен ъгъл на товара) |  | SyS | °PF xxx.x1 |  |

1  За по-малки стойности се използва форматът “хх.хх”